Zał. 3/2 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy………………………………………………………..……………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

Zadanie 2.1 poz. 1

Stymulator dwujamowy

| L.P. | Parametry wymagane/oceniany | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żywotność stymulatora min 9,5 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Waga max. 30 [g] | podać |  | Wymagane |
| 3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2012 | podać |  | Wymagane |
| 4 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V | podać |  | Min zakres wymagany |
| 5 | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | podać |  | Min zakres wymagany |
| 6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] | podać |  | Min zakres wymagany |
| 7 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,18 - 4,0 [mV] | podać |  | Min zakres wymagany |
| 8 | Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV) | TAK |  | Wymagane |
| 9 | Automatyczny PVARP |  |  | Wymagane |
| 10 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms | TAK |  | Min zakres wymagany |
| 11 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe | Tak |  | Wymagane |
| 12 | Program nocny | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Histereza częstości rytmu | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Funkcje antyarytmiczne (min 3) | TAK |  | Min 3 wymagane |
| 16 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych: wymagane dwa algorytmy aktywacji | TAK |  | Wymagane |
| 17 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | TAK |  | Wymagane |
| 18 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK |  | Wymagane |
| 19 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK |  | Wymagane |
| 20 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | TAK |  | Wymagane |
| 21 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK |  | Wymagane |
| 22 | Dostępne histogramy: - częstości - przewodzenia AV - aktywności pacjenta | TAK |  | Wymagane |
| 23 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta | Podać |  | 0 - nie, 5 – tak |

Zadanie 2.1 poz. 2

Stymulator jednojamowy

| L.P. | Parametry wymagane/oceniany | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żywotność stymulatora min 9,5 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Waga max. 30 [g] | podać |  | Wymagane |
| 3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2012 | podać |  | Wymagane |
| 4 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V | podać |  | Min zakres wymagany |
| 5 | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | podać |  | Min zakres wymagany |
| 6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] | podać |  | Min zakres wymagany |
| 7 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,25 - 4,0 [mV] | podać |  | Min zakres wymagany |
| 8 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms | podać |  | Min zakres wymagany |
| 9 | Program nocny | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Histereza częstości rytmu | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | TAK |  | Wymagane |
| 12 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | TAK |  | Wymagane |
| 16 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta | TAK |  | Wymagane |

Zadanie 2.1 poz. 3

Stymulator trójjamowy resynchronizujący z kompletem elektrod RA, RV, CS i zestawem do angiografii CS

| L.P. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | DANE TECHNICZNE | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać |  | Wymagane |
| 2. | Rok produkcji – wymagane 2012 r | TAK |  | Wymagane |
| 3. | Żywotność stymulatora min 5 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane |
| 4. | Waga max. 30 [g] | TAK, |  | Wymagane |
| 5. | Amplituda impulsu min wymagany zakres 0,5-8,0 [V] | TAK, |  | Wymagane |
| 6. | Szerokość impulsu(A/V), min wymagany zakres 0,5-1,0 | TAK, |  | Wymagane |
| 7. | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 1,0 - 7,5 [mV] | TAK, |  | Wymagane |
| 8. | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,5 – 4,0 [mV] | TAK, |  | Wymagane |
| 9. | Elektrody do LV min 4 typy | Tak, |  | Wymagane |
| 10. | Elektrody do LV typu „over-the-wire” uni/bipolarne do wyboru | Tak, |  | Wymagane |
| 11. | Możliwość programowania opóźnienia V-V | TAK |  | Wymagane |
| 12. | Możliwość niezależnego programowania parametrów stymulacji dla lewej i prawej komory | TAK |  | Wymagane |
| 13. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności własnych pobudzeń serca | TAK |  | Wymagane |
| 14. | Dostępna telemetria A/RV/LV | TAK |  | Wymagane |
| 15. | Możliwość stymulacji LV bipolarnie pomiędzy końcówką elektrody LV i pierścieniem elektrody RV | TAK |  | Wymagane |
| 16. | Program nocny | TAK |  | Wymagane |
| 17. | Zdalne wykrywanie sygnału EKG bez konieczności podłączenia elektrod do ciała pacjenta | TAK |  | Wymagane |
| 18. | Możliwość monitorowania pacjenta w domu | TAK |  | Wymagane |
| 19. | Stymulacja over drive po ustąpieniu arytmii przedsionkowej | TAK |  | Wymagane |
| 20. | Automatyczna konfiguracja polarności elektrod podczas wszczepienia | TAK |  | Wymagane |
| 21. | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | Podać |  | 0 pkt - Nie, 25 pkt – Tak |
| 22. | Elektroda do zatoki wieńcowej z systemem stabilizującym jej położenie w czasie wszczepiania poprzez zwiększenie średnicy w jej odcinku dystalnym | Podać |  | 0 pkt - Nie, 25 pkt – Tak |
| 23. | Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | Podać |  | 0 pkt - Nie, 25 pkt – Tak |

Zadanie 2.1 poz. 4

# Elektrody do stymulatorów

|  | Elektroda do stymulatorów | Pożądane wartości parametru | Ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łącznik IS-1 | TAK |  |
| 2. | Kształt litery „J” lub prosta | TAK |  |
| 3. | Unipolar/ bipolar | TAK |  |
| 4. | Uwalniająca steryd | TAK |  |
| 5. | 3ożliwość wyboru różnych długości elektrod (min.2 długości) | TAK |  |
| 6. | Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) | TAK |  |
| 7. | Możliwość zaoferowania elektrod odpornych na MRL | TAK |  |

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Zadanie Nr. 2.2

Stymulator dwujamowy promujący własny rytm komór serca z algorytmem terapii zespołów wazo-wagalnych

| L.P. | Parametry wymagane/oceniany | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żywotność stymulatora min 10 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Waga max. 30 [g] | podać |  | Wymagane |
| 3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2012 | podać |  | Wymagane |
| 4 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V | podać |  | Min zakres wymagany |
| 5 | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | podać |  | Min zakres wymagany |
| 6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] | podać |  | Min zakres wymagany |
| 7 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,18 - 4,0 [mV] | podać |  | Min zakres wymagany |
| 8 | Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV) | TAK |  | Wymagane |
| 9 | Automatyczny PVARP |  |  | Wymagane |
| 10 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms | TAK |  | Min zakres wymagany |
| 11 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe | Tak |  | Wymagane |
| 12 | Algorytm umożliwiający automatyczną konfigurację polarności w czasie wszczepienia | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Histereza częstości rytmu | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Funkcje antyarytmiczne (min 3) | TAK |  | Min 3 wymagane |
| 16 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | TAK |  | Wymagane |
| 17 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK |  | Wymagane |
| 18 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | TAK |  | Wymagane |
| 19 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK |  | Wymagane |
| 20 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta na podstawie danych z historii choroby wprowadzanych przez lekarza | TAK |  | Wymagane |
| 21 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | TAK |  | Wymagane |
| 22 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 23 | Granica częstości stymulacji komorowej sterowanej przedsionkami 210 ppm | podać |  | 1 - do 180 ppm, 5 – powyżej 180 ppm |
| 24 | Algorytm promujący własny rytm zatokowy pacjenta | Podać |  | 0 - Nie, 2 – Tak |
| 25 | Algorytmy przeciwdziałające wzbudzaniu się arytmii przedsionkowych | Podać |  | 1 - 1 algorytm 5 – 2 algorytmy i więcej |
| 26 | Algorytm stabilizujący rytm komorowy w czasie trwania arytmii przedsionkowej | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 27 | Algorytm reagujący na gwałtowny spadek częstości serca | Podać |  | 0 - Nie, 5 - Tak |
| 28 | Algorytmy aktywacji odpowiedzi urządzenia na gwałtowny spadek częstości pracy serca | Podać |  | 1 - 1 algorytm, 5 – 2 algorytmy i więcej |
| 29 | Algorytmy aktywacji funkcji Mode Switch (min 1 algorytm) | Podać |  | 1- 1 algorytm, 2 – 2 i więcej |
| 30 | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń | Podać |  | 1 – do 2 typów, 2 – trzy typy i więcej |
| 31 | Dostępne histogramy: - częstości - przewodzenia AV - aktywności pacjenta | podać |  | Po 1 pkt za histogram |
| 32 | Rejestracja epizodów: - wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej - częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej - czas trwania arytmii przedsionkowych - gwałtownego spadku częstości | Podać |  | Po 1 pkt za funkcję |

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Zadanie 2.3 poz. 1

Kardiowerter – defibrylator jednojamowy z elektrodą defibrylującą

| L.p. | Funkcja / Parametr | Parametr graniczny | Dane techniczne | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać |  | - |
| 2 | Rok produkcji – wymagane 2011 r | TAK |  | WYMAGANE |
| 3 | Waga poniżej 85 gramów | TAK |  | WYMAGANE |
| 4 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] | TAK |  | WYMAGANE |
| 5 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | TAK |  | WYMAGANE |
| 6 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT | TAK |  | WYMAGANE |
| 7 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 | TAK |  | WYMAGANE |
| 8 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru | TAK |  | WYMAGANE |
| 9 | Elektrody jedno- i dwukilowe do wyboru | TAK |  | WYMAGANE |
| 10 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  | WYMAGANE |
| 11 | Żywotność przy 50% stymulacji w trybie VVI, 4 ładowania w ciągu roku przy nast.: 60 [ppm]; 500 Ohmów; 2,5 [V]; 0,4 [ms] - min. 5 lat | TAK |  | WYMAGANE |
| 12 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF | TAK |  | WYMAGANE |
| 13 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | TAK |  | WYMAGANE |
| 14 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | TAK |  | WYMAGANE |
| 15 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | TAK |  | WYMAGANE |
| 16 | Czas ładowania kondensatorów poniżej 10 s przez cały okres pracy urządzenia | TAK |  | WYMAGANE |
| 17 | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego | TAK |  | WYMAGANE |
| 18 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF w czasie ładowania kondensatorów | TAK |  | WYMAGANE |
| 19 | Możliwość automatycznego wyłączenia nieskutecznej terapii ATP | TAK |  | WYMAGANE |
| 20 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych | TAK |  | Wymagane |
| 21 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | TAK |  | Wymagane |
| 22 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT | TAK |  | Wymagane |
| 23 | Pomiar trendów: -epizodów VT/VF -HRV -Terapii wysokonapięciowych - częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF | TAK |  | Wymagane |
| 24 | Zapis trendów fali R | Podać |  | 0 – do 18 miesięcy, 5 - powyżej |
| 25 | Elektrody do defibrylacji podskórne | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 26 | Elektrody do defibrylacji nasierdziowe | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 27 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |

Zadanie 2.3 poz. 2

Kardiowerter – defibrylator dwujamowy z elektrodą defibrylującą

| L.p. | Funkcja / Parametr | Parametr graniczny | Dane techniczne | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać |  | - |
| 2 | Rok produkcji – wymagane 2012 r | TAK |  | WYMAGANE |
| 3 | Waga poniżej 85 gramów | TAK |  | WYMAGANE |
| 4 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] | TAK |  | WYMAGANE |
| 5 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | TAK |  | WYMAGANE |
| 6 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT | TAK |  | WYMAGANE |
| 7 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 1 | TAK |  | WYMAGANE |
| 8 | Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK |  | WYMAGANE |
| 9 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe pacjenta | TAK |  | WYMAGANE |
| 10 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru | TAK |  | WYMAGANE |
| 11 | Elektrody jedno- i dwukilowe do wyboru | TAK |  | WYMAGANE |
| 12 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  | WYMAGANE |
| 13 | Żywotność przy 50% stymulacji w trybie DDD, 4 ładowania w ciągu roku przy nast.: 60 [ppm]; 500 Ohmów; 2,5 [V]; 0,4 [ms] - min. 5 lat | TAK |  | WYMAGANE |
| 14 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF | TAK |  | WYMAGANE |
| 15 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | TAK |  | WYMAGANE |
| 16 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | TAK |  | WYMAGANE |
| 17 | Czas ładowania kondensatorów poniżej 10 s przez cały okres pracy urządzenia | TAK |  | WYMAGANE |
| 18 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF podczas ładowania kondensatorów | TAK |  | WYMAGANE |
| 19 | Możliwość automatycznego wyłączenie nieskutecznej terapii ATP | TAK |  | WYMAGANE |
| 20 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | TAK |  | Wymagane |
| 21 | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego | TAK |  | Wymagane |
| 22 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT | TAK |  | Wymagane |
| 23 | Możliwość monitorowania arytmii przedsionkowych | TAK |  | Wymagana |
| 24 | Pomiar trendów: -epizodów VT/VF -HRV -Terapii wysokonapięciowych - częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF - czas AF w ciągu dnia - rytm komorowy w czasie AF | TAK |  | Wymagane |
| 25 | Zapis trendów fali P i R | Podać |  | 0 – do 18 miesięcy, 5 - powyżej |
| 26 | Elektrody do defibrylacji nasierdziowe | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 27 | Elektrody do defibrylacji podskórne | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |

Zadanie 2.3 poz. 3

Kardiowerter – defibrylator trójjamowy z funkcją resynchronizacji komór serca, z elektrodami defibrylującą i stymulującą

| L.p. | Funkcja / Parametr | Parametr graniczny | Dane techniczne | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać |  | - |
| 2 | Rok produkcji – wymagane 2012 r | TAK |  | WYMAGANE |
| 3 | Waga poniżej 85 gramów | TAK |  | WYMAGANE |
| 4 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] | TAK |  | WYMAGANE |
| 5 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | TAK |  | WYMAGANE |
| 6 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT | TAK |  | WYMAGANE |
| 7 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 | TAK |  | WYMAGANE |
| 8 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączone | TAK |  | WYMAGANE |
| 9 | Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizację detekcji zakłóceń emitowaną przez wszczepione urządzenie | TAK |  | WYMAGANE |
| 10 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  | WYMAGANE |
| 11 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujące pacjenta) | TAK |  | WYMAGANE |
| 12 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF | TAK |  | WYMAGANE |
| 13 | Czas sterylizacji min. 12 m-cy | TAK |  | WYMAGANE |
| 14 | Wykonawca zapewni nieodpłatne po jednej szt. akcesoriów: - prowadnik hybrydowy, - prowadnik angioplastyczny - zastawka hemostatyczna, - nożyk do rozcinania | TAK |  | WYMAGANE |
| 15 | Zestawy do wprowadzania elektrod do lewego serca o różnych krzywiznach | Podać |  | 0 – Nie, 5 - Tak |
| 16 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF | Podać |  | 0 – Nie, 5 - Tak |
| 17 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Podać |  | 0 – Nie, 5 - Tak |
| 18 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w czasie trwania AF/AT | Podać |  | 0 – Nie, 5 - Tak |
| 19 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | Podać |  | 0 – Nie, 5 - Tak |
| 20 | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SEC) z obudowy wysokonapięciowego | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 21 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności PVC oraz gwałtownych przyspieszeń rytmu | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 22 | Pomiar trendów: - epizodów VT/VF - HRV - terapii wysokonapięciowych - częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF | Podać |  | Po 1 dla każdego trendu |
| 23 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujące pacjenta | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 24 | Elektrody do defibrylacji podskórne | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 25 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizująca w obecności wykrytych pobudzeń komorowych | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 26 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy