| CYFROWY APARAT RTG |
| --- |
| Lp. | CECHY PRODUKTU |  | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego. |
|  | Nazwa aparatu, producent, kraj producenta, typ, model, rok produkcji | Wpisać | Nazwa aparatu........................................... |
|  |  |  | Producent.................................................. |
|  |  |  | Typ........................................................... |
|  |  |  | Model........................................................ |
|  |  |  | Rok produkcji............................................. |
|  | PODSTAWOWE PARAMETRY | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE dla kompletnego zestawu - aparatu RTG – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Potwierdzone zgłoszenie kompletnego zestawu - aparatu RTG do rejestru wyrobów medycznych w klasie IIb – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego | TAK |  |
| Generator RTG |
|  | Moc maksymalna min. 50kW Pkt: min. 50 kW – 0 pkt min. 65 kW – 2 pkt min. 80 kW – 5 pkt | TAK opisać |  |
|  | Maksymalne napięcie dla radiografii 150 kV | TAK opisać |  |
|  | Minimalne napięcie dla radiografii 40 kV | TAK opisać |  |
|  | Zakres czasu ekspozycji 1÷ 6000 ms | TAK opisać |  |
|  | Minimalna wartość nastaw prądu 10 mA | TAK opisać |  |
|  | Maksymalna wartość nastaw prądu min 600 mA Pkt: min. 600 mA – 0 pkt min. 800 mA – 2 pkt | TAK opisać |  |
|  | Zakres mAs min. 1mAs ÷ 600 mAs | TAK opisać |  |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji 1ms | TAK opisać |  |
|  | Generator programowany automatycznie z poziomu konsoli operatora systemu DR | TAK opisać |  |
|  | Wymagane zasilanie 3- faz/400/480V | TAK opisać |  |
|  | Automatyczna trójpolowa kontrola ekspozycji AEC | TAK opisać |  |
|  | Blokada i komunikat informacyjny w trybie AEC dla zmiany parametrów przy przekroczeniu max. energii zgodnie z zaleceniami producenta | TAK opisać |  |
|  | Programy anatomiczne | TAK opisać |  |
|  | System pracy jedno, dwu i trzypunktowej | TAK opisać |  |
|  | Komunikat o błędach i ostrzeżenia na konsoli operatora | TAK opisać |  |
|  | Wyświetlenie komunikatu informacyjnego w przypadku osiągnięcia minimalnych lub maksymalnych określonych parametrów radiograficznych | TAK opisać |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji | TAK opisać |  |
| Lampa RTG |
|  | Wielkość małego ogniska max 0,6mm | TAK opisać |  |
|  | Wielkość dużego ogniska max 1,2 mm | TAK opisać |  |
|  | Pojemność cieplna anody min 300kHU | TAK opisać |  |
|  | Moc ogniska małego min 20kW | TAK opisać |  |
|  | Moc ogniska dużego min 50kW | TAK opisać |  |
| Kolimator |
|  | W pełni automatyczny | TAK opisać |  |
|  | Wyświetlacz LCD dla informacji o: rozmiarze pola promieniowania i odległości ognisko – detektor (SID) | TAK opisać |  |
|  | Monitor dotykowy min 10” z informacja o wartości SID i kącie ustawienia lampy, warunkach ekspozycji, miejscu pracy, danych pacjenta i błędach Pkt: NIE – 0 pkt TAK – 2 pkt | TAK/NIE opisać |  |
|  | Dodatkowe zmotoryzowane filtry wymienne w zakresie: 1mmAl+0,1 mm Cu, 1mm Al.+0,2mm Cu i 2 mm Al. lub 1 mmAl | TAK opisać |  |
|  | Oświetlenie pola zdjęciowego w technice LED min 100 lx | TAK opisać |  |
|  | Laser liniowy do osiowania kolimatora z kratka przeciwrozproszeniową | TAK opisać |  |
|  | Wskaźnik zmiany filtra | TAK opisać |  |
|  | Zintegrowany z kolimatorem miernik dawki (DAP) | TAK opisać |  |
|  | Wysuwana taśma miernicza | TAK opisać |  |
|  | Synchronizacja informacji o obrocie kolimatora na ekranie konsoli oprogramowania aparatu RTG | TAK opisać |  |
|  | Możliwość obrotu kolimatora min ±45° | TAK opisać |  |
| Stół |
|  | Stół o zmotoryzowanej zmiennej wysokości | TAK opisać |  |
|  | Wymiary płyty stołu min 210x80 cm | TAK opisać |  |
|  | Regulowana wysokość blatu stołu od podłogi min. 57 ÷ 85 cm Pkt: min. 57÷ 85 cm 0 pkt min. 50÷ 90 cm 2 pkt | TAK opisać |  |
|  | Zakres przesuwu wzdłużnego stołu min 100 cm | TAK opisać |  |
|  | Zakres przesuwu poprzecznego blatu min 24 cm | TAK opisać |  |
|  | Zakres przesuwu kratki w stole min 50 cm | TAK opisać |  |
|  | Pokrycie pola badania min 160 cm Pkt: min. 160 cm – 0 pkt min. 180 cm – 2 pkt | TAK opisać |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji -3 polowa | TAK opisać |  |
|  | Blat stołu przezierny | TAK opisać |  |
|  | Wytrzymałość płyty stołu pod pacjentem min 300 kg | TAK opisać |  |
|  | Montowanie detektora umożliwiające zmianę jego orientacji bez wyjmowania (rozmiar powierzchni czynnej min 35x42 cm) lub detektor o rozmiarze powierzchni czynnej min 43x43 cm | TAK opisać |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa stała FDD 1 m, 10:1 min 100 linii/cal | TAK opisać |  |
|  | Autotracking pionowy lampa/stół | TAK opisać |  |
|  | Zsynchronizowany ruch wzdłużny lampa/detektor | TAK opisać |  |
| Kolumna lampy |
|  | Wysokość kolumny min 200 cm | TAK opisać |  |
|  | Zakres rotacji lampy w osi poprzecznej min ±110◦ | TAK opisać |  |
|  | Zakres rotacji lampy w osi pionowej ±90◦ | TAK opisać |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego lampy min. 20 cm | TAK opisać |  |
|  | Minimalna odległość ogniska lampy od podłogi max 45 cm | TAK opisać |  |
| Statyw do zdjęć odległościowych |
|  | Zakres ruchu w pionie min 150 cm | TAK opisać |  |
|  | Minimalna wysokość blatu statywu liczona od podłogi do jego środka max 45 cm | TAK opisać |  |
|  | Maksymalna wysokość blatu statywu liczona od podłogi do jego środka min 185 cm | TAK opisać |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji -3 polowa | TAK opisać |  |
|  | Kratka przeciw rozproszeniowa stała FDD 1,8 m; 10:1 min 100 linii/cal | TAK opisać |  |
|  | Uchwyt do rąk nad głowa pacjenta | TAK opisać |  |
|  | Autotracking zmotoryzowany pionowy lampa/statyw płucny | TAK opisać |  |
| Cyfrowy panel detekcyjny/system bezprzewodowy wifi do stołu 1 sztuka |
|  | Wymiary detektora zgodne z normą ISO4090 min 46 x 38 x 1,5 cm lub 45x45x1,5 cm lub zbliżone, pozwalające uzyskać powierzchnię czynną jak w pkt 68 | TAK opisać |  |
|  | Scyntylator Csi min DQE 65% | TAK opisać |  |
|  | Waga detektora max 3,4 kg | TAK opisać |  |
|  | Wymiar powierzchni czynnej panelu detekcyjnego min 42 cm x 35 cm lub 43 cm x 43 cm | TAK opisać |  |
|  | Bezprzewodowa transmisja danych z detektora, z wykorzystaniem standardu IEEE 802.112, 2,4 GHz/5 GHz lub równorzędne | TAK podać |  |
|  | Możliwość wykonywania badań poza stołem i statywem np. na wózku, łóżku | TAK opisać |  |
|  | Maksymalna wielkość pojedynczego piksela 175 µm Pkt: 130÷160 µm – 2 pkt > 160 µm – 0 pkt | TAK opisać |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna min 3,5 lp/mm | TAK opisać |  |
|  | Rozdzielczość skali szarości min 14 bitów | TAK opisać |  |
|  | Zakres energetyczny 40-150 kV | TAK opisać |  |
|  | Czas ładowania baterii (od pustej do pełnej pojemności) | Podać |  |
|  | Ilość ekspozycji na jednym pełnym naładowaniu baterii min 350 | TAK opisać |  |
| Cyfrowy panel detekcyjny/system cyfrowy 1 sztuka |
|  | Detektor instalowany w statywie płucnym | TAK opisać |  |
|  | Wielkość powierzchni czynnej panelu detekcyjnego: 42x42 cm | TAK opisać |  |
|  | Maksymalna wielkość pojedynczego piksela 175 µm Pkt: 130÷160 µm – 2 pkt >160 µm – 0 pkt | TAK opisać |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna min 3,5 lp/mm | TAK opisać |  |
|  | Scyntylator Csi min DQE 65% | TAK opisać |  |
|  | Wstępny podgląd zdjęcia po ≤ 8 sek. | TAK opisać |  |
|  | Rozdzielczość bitowa przetwornika min 14 bit | TAK opisać |  |
|  | Zakres pracy przetwornika przy ekspozycjach o napięciach min. 40-150 kV | TAK opisać |  |
| Wyposażenie, inne cechy |
|  | Komunikacja z drukarką sieciową DICOM i archiwum obrazowym PACS | TAK opisać |  |
|  | Dedykowany UPS do podtrzymania napięcia | TAK opisać |  |
|  | Podłączenie aparatu do posiadanego przez Zamawiającego systemu archiwizacji firmy Agfa z generowaniem MWL | TAK opisać |  |
|  | Ten sam algorytm obróbki obrazu instalowany na posiadanych skanerach i oferowanym aparacie rtg Pkt: TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. | TAK/NIE opisać |  |
|  | Monitor diagnostyczny klasy 2MP z kartą graficzną przeznaczony do radiologii ogólnej 2 sztuki pionowy, LCD/LED, rozdzielczość co najmniej 1200x1600 pikseli, jasność co najmniej 800 cd/m2, kontrast co najmniej 1400:1, obszar roboczy o przekątnej co najmniej 21 cali (min. 540 mm), obrazowanie skali szarości z LUT minimum 10 bitów, przedni panel zabezpieczający ekran, wbudowane monitorowanie czasu pracy monitora oraz czasu pracy podświetlenia, wbudowane w monitor urządzenie do kalibracji DICOM, oprogramowanie do kalibracji DICOM, dedykowana do zastosowań medycznych karta graficzna z min. 4 GB pamięci, monitory fabrycznie parowane wraz ze świadectwem, Monitor i karta graficzna tego samego producenta Podłączenie i konfiguracja monitorów do posiadanej stacji lekarskiej | TAK opisać |  |
| OPIS PARAMETRÓW |
| Konsola sterowania aparatem RTG z oprogramowaniem do obróbki zdjęć – 1 kpl. |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
|  | Komputer, minimalne wymagania: procesor dwurdzeniowy 3 GHz, 4 GB pamięci RAM, dysk twardy 2 x 500 GB RAID-1, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny | TAK, podać nazwę, typ i parametry |  |
|  | Monitor LCD/LED kolorowy dotykowy min. 19”, o min. parametrach: rozdzielczość 1920x1080, jasność 200 cd/m2, kontrast 1000:1, | TAK, podać nazwę, typ i parametry |  |
|  | Panel sterowania aparatem i parametrami ekspozycji zintegrowany z generatorem i konsolą do obróbki zdjęć (panel i oprogramowanie do obróbki zdjęć wyświetlane na jednym monitorze) | TAK opisać |  |
|  | Konsola z jednoczesną obsługą aparatu DR i skanera CR Pkt: TAK - 2 pkt. NIE - 0 pkt. | TAK/NIE opisać |  |
|  | Konsola przygotowana do obsługi detektorów min 3 szt. | TAK opisać |  |
|  | Konsola z wskaźnikiem naładowania baterii detektora | TAK opisać |  |
|  | Konsola ze wskaźnikiem siły sygnału połączenia bezprzewodowego | TAK opisać |  |
|  | Konsola ze wskaźnikiem informującym o aktualnie wybranym detektorze | TAK opisać |  |
|  | System obsługujący detektory bezprzewodowe lub przewodowe | TAK opisać |  |
|  | Interfejs oprogramowania medycznego konsoli w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | TAK opisać |  |
|  | Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem DR | TAK opisać |  |
|  | Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist. | TAK opisać |  |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | TAK opisać |  |
|  | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) | TAK opisać |  |
|  | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania | TAK, podać kryteria wyszukiwania |  |
|  | Oprogramowanie obsługujące funkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step) | TAK opisać |  |
|  | Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 5 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie Pkt: TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE opisać |  |
|  | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji | TAK opisać |  |
|  | Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, inwersję, kolimację prostokątną, kolimację wielokątną, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM na stację lekarską i do systemu PACS, kompozycja wydruków | TAK opisać |  |
|  | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | TAK opisać |  |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem | TAK opisać |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej lub inne równoznaczne rozwiązanie | TAK opisać |  |
|  | Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badań, min.: - obraz wydrukowany - obraz zarchiwizowany - badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane | TAK, podać dostępne wskaźniki statusu |  |
|  | Kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych Pkt: TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |  |
|  | Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta, automatyczny pomiar różnicy długości nóg, pomiary skoliozy, automatyczne wyznaczanie połowy oznaczonej długości Pkt: TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość współpracy z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania) lub rozwiązanie równoważne | TAK opisać |  |
|  | Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, linie, strzałki, kształty podstawowe (okrąg, prostokąt, wielobok), | TAK opisać |  |
|  | Powiększanie obrazu, powiększanie wybranego fragmentu obrazu, lupa | TAK opisać |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie dwóch obrazów pacjenta (split screen) Pkt: TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE opisać |  |
|  | Wyświetlanie obrazu badania w trybie pełnoekranowym Pkt: TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE opisać |  |
|  | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu | TAK, podać nazwę |  |
|  | Algorytm przetwarzania obrazu bazujący na częstotliwościach i poziomach szarości obrazu | TAK opisać |  |
|  | Algorytm przetwarzania obrazu, automatycznie dobierający parametry obróbki w zależności od: wieku pacjenta, kolimacji, części badanej ciała, dawki ekspozycji, typu projekcji i pozycjonowania lub równoważny | TAK opisać |  |
|  | Możliwość definiowania dwóch różnych ustawień parametrów obróbki dla co najmniej następujących rodzajów badań (ustawienia oddzielne dla badań dorosłych i oddzielnie dla badań pediatrycznych- z wyjątkiem pakietu noworodków i pakietu radiologia ogólna) z możliwością wyboru przez operatora która wersja obrazu zostanie wysłana do Pacsa - radiologia ogólna/radiologia ogólna (przetwarzanie miękkie) - jama brzuszna /jama brzuszna pediatria - klatka piersiowa / klatka piersiowa pediatryczna - kościec /kościec pediatria - kościec (projekcja osiowa) /kościec (projekcja osiowa- pediatria - oprogramowanie neonatologiczne Przełączanie pomiędzy dwoma obrazami uzyskanymi z zastosowaniem predefiniowanych ustawień parametrów algorytmu obróbki jednym kliknięciem Pkt: TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE podać nazwę pakietu programowego |  |
|  | Możliwość wykonywania bezkratkowych badań przyłóżkowych, na wózkach leżących i siedzących o jakości diagnostycznej Pkt: TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE podać nazwę |  |
|  | Dla celów kontroli jakości w radiografii cyfrowej: (zgodnie ze standardem NEMA XR30) -możliwość Dicom Export For Processing w formacie liniowym do wykonywania testów kontroli jakości | TAK opisać |  |
|  | Funkcjonalność wysyłania ze stacji technika do systemu PACS raportów w standarcia Dicom dotyczących dawki ekspozycyjnej, powiązanych z danymi pacjenta (kV, mAs, dawka) | TAK opisać |  |
|  | Oprogramowanie dedykowane do analizy zdjęć-badań odrzuconych z możliwością zapisu pliku w formacie xml i wydruku (ogólna ilość badań, powód odrzucenia, rodzaj badania) | TAK opisać |  |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | TAK opisać |  |
|  | Możliwość obrazowania całego kręgosłupa, całych kończyn na statywie do zdjęć płucnych poprzez łączenie obrazów min 100 cm TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | TAK opisać |  |
|  | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika | TAK opisać |  |
|  | Oprogramowanie zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC – należy dostarczyć odpowiednie oświadczenie na wezwanie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Po zamontowaniu system kompletny, gotowy do pracy bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek zakupów czy inwestycji przez Zamawiającego | TAK |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Aktualne certyfikaty i/lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm lub dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE oraz ustawy o wyrobach medycznych (zgłoszenia, powiadomienia lub przeniesienia). CE (podać nr certyfikatu) Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych (podać numer) (jeżeli dotyczy wyrobu). – należy dostarczyć odpowiednie oświadczenie na wezwanie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi, użytkowania oraz konserwacji i dezynfekcji w języku polskim. Skrócona instrukcja przy urządzeniu –po 1 egz. Instrukcja obsługi, użytkowania oraz konserwacji i dezynfekcji również przy dostawie (w formie wydrukowanej i elektronicznej) – należy dostarczyć instrukcję obsługi użytkownika w formie elektronicznej na wezwanie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Dokumentacja techniczna w języku polskim – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Szkolenie obsługowe personelu medycznego oraz obsługi technicznej w ramach zakupu urządzenia (w dwóch terminach), po bezwzględnym uzgodnieniu terminu szkolenia z kupującym wraz z wydaniem zaświadczenia o przebytym szkoleniu min 2 dni | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw wraz z wydaniem zaświadczenia o przebytym szkoleniu w siedzibie zamawiającego min 2 dni | TAK |  |
|  | Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, nie krótszy jednak jak 24 miesiące. Wymagana przy dostawie. – należy dostarczyć stosowne oświadczenie na wezwanie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Okres pełnej gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia (lampa, detektor, generator, mechanika) - 24 miesiące | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatny przegląd gwarancyjny w roku | TAK podać ilość |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) max.8 godz. w dni robocze | TAK podać |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) max.48 godz. w dni robocze | TAK podać |  |
|  | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) max.96 godz. w dni robocze | TAK podać |  |
|  | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym | Podać |  |
|  | Projekt osłon stałych zaakceptowany przez SANEPID | TAK |  |
|  | Integracja z systemem ESKULAP i IMPAX - ESKULAP - szpital posiada licencję - IMPAX – koszt integracji 49 200 zł brutto, wycena z dnia 10.07.17r. (dany koszt Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie) | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na okres minimum 10 lat – należy dostarczyć stosowne oświadczenie na wezwanie Zamawiającego | TAK podać warunki obu serwisów |  |
|  | Paszport techniczny przy dostawie | TAK |  |
|  | Wykonanie testów odbiorczych i specjalistycznych przez firmę wskazaną przez zamawiającego na koszt wykonawcy - 2500 zł brutto | TAK |  |
|  | Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez producenta w Polsce | Podać |  |

## UWAGA

Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Pytania wyjaśniające dotyczące powyższych parametrów i wymagań muszą odnosić się precyzyjnie do poszczególnych punktów.

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych dotyczących aparatu stawianych przez zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.