| CYFROWY SYSTEM DO BADAŃ ANGIOGRAFICZNYCH |
| --- |
| Lp. | CECHY PRODUKTU |  | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego. |
|  | Nazwa aparatu, producent, kraj producenta, typ, model, rok produkcji | Wpisać | Nazwa aparatu........................................... |
|  |  |  | Producent.................................................. |
|  |  |  | Typ........................................................... |
|  |  |  | Model........................................................ |
|  |  |  | Rok produkcji............................................. |
| PODSTAWOWE PARAMETRY |
| A | Cyfrowy system do badań angiograficznych |
|  | System fabrycznie nowy | TAK |  |
|  | Rok produkcji 2017 | TAK |  |
|  | System składający się z: - pozycjonera, - stołu operacyjnego, - generatora RTG, - lampy RTG, - rentgenowskiego toru obrazowania, - cyfrowego systemu rejestracji obrazów. | TAK, TAK, TAK, TAK, TAK, TAK |  |
| B | Pozycjoner |  |  |
|  | Pozycjoner jednopłaszczyznowy, o zmotoryzowanych ruchach we wszystkich 3 osiach. | TAK |  |
|  | Podłogowe mocowanie pozycjonera | TAK |  |
|  | Zakres ruchu dla projekcji LAO/RAO mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta nie mniejszy niż 220° | TAK, podać |  |
|  | Prędkość pozycjonera dla projekcji LAO / RAO mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) nie mniejsza niż 15°/s | TAK, podać |  |
|  | Zakres ruchu dla projekcji CRANIAL / CAUDAL mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta nie mniejszy niż 90° | TAK, podać |  |
|  | Prędkość pozycjonera dla projekcji CRANIAL / CAUDAL mierzona w pozycji pozycjonera za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) nie mniejsza niż 15 °/s | TAK, podać |  |
|  | Sterowanie ruchami pozycjonera z pulpitu przy stole angiograficznym | TAK |  |
|  | Współbieżność ruchów pozycjonera | TAK |  |
|  | Automatyczny programator pozycji ramienia C zapamiętywanych i przywoływanych z panelu przy stole sterowania pacjenta. Możliwość zaprogramowania powyżej 45 pozycji | TAK |  |
|  | System antykolizyjny (elektroniczny, elektromechaniczny, pneumatyczny) | TAK, podać | 1 pkt za każdy typ systemu antykolizyjnego |  |
|  | Ręczne (bez użycia silników) ustawienie statywu w pozycji parkingowej z wbudowanym hamulcem uruchamianym ręcznie | TAK/NIE | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wyświetlacz danych systemowych w sali badań (minimalny zakres: LAO/RAO, CRANIAL / CAUDAL, SID) | TAK, podać |  |
| C | Stół pacjenta |  |  |
|  | Mocowanie stołu na podłodze | TAK |  |
|  | Obciążenie stołu statyczne nie mniejsze niż 200 kg | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowe obciążenie stołu podczas akcji reanimacyjnej nie mniejsze niż 50 kg | TAK, podać |  |
|  | Szerokość płyty pacjenta nie mniejsza niż 46 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego płyty pacjenta nie mniejszy niż 27 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego stołu nie mniejszy niż 28 cm | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie stołu min: - materac, - podkładka pod ramię i przedramię pacjenta umożliwiająca wykonanie badań z dostępu radialnego, - statyw na płyny infuzyjne (anestetyczny), - podkładki pod ręce pacjenta wzdłuż tułowia przepuszczalne dla promieniowania | TAK, TAK, TAK, TAK |  |
|  | Sterowanie wszystkimi ruchami ramienia C, stołu i kolimatora możliwe bezpośrednio przy stole pacjenta. | TAK |  |
|  | Sterowanie wszystkimi trybami fluoroskopii i akwizycji możliwe bezpośrednio przy stole pacjenta. | TAK |  |
|  | Sterowanie zapisem obrazów fluoroskopowych możliwe bezpośrednio przy stole pacjenta. | TAK |  |
|  | Sterowanie funkcjami angiografu z panelu dotykowego z minimalnym zakresem funkcjonalności obejmującym sterowanie systemem rejestracji obrazów. | TAK |  |
|  | Mocowanie przy stole badań paneli sterowania po trzech stronach stołu. Szyny (relingi) do mocowanie urządzeń sterujących po lewej, prawej i na brzegu skrajnym od strony nóg | TAK |  |
|  | Zakres badania bez konieczności przemieszczania pacjenta na stole | ≥ 120 cm, podać |  |  |
|  | Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej [°] | ≥ 240°, podać |  |  |
|  | Możliwość zatrzymania blatu stołu w dowolnym momencie obrotu | TAK/NIE | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Długość blatu | ≥ 279 cm, podać |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego płyty pacjenta | ≥ 110 cm, podać |  |
| D | Generator RTG |  |  |
|  | Generator Rtg | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Moc wyjściowa generatora nie mniejsza niż 100 kW | TAK, podać |  |
|  | Moc ciągła generatora bez ograniczeń czasowych | ≥2 kW, podać |  |
|  | Zakres napięcia kV dla radiografii min. 50 - 125 kV | TAK, podać |  |
|  | Zakres napięcia kV dla fluoroskopii min. 60 - 120 kV | TAK, podać |  |
|  | Programy anatomiczne | TAK |  |
|  | Włącznik ekspozycji (pedał skopia/grafia) w sali badań | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie generatora przed przypadkowym wyzwoleniem promieniowania | TAK |  |
|  | Generator o parametrach wystarczających dla uzyskania maksymalnych parametrów lampy RTG (obciążenie lampy mocą ciągłą, prąd anodowy) | TAK |  |  |
| E | Lampa RTG |  |  |
|  | Lampa rentgenowska z wirująca anodą | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Lampa rentgenowska min. 2-ogniskowa | TAK, podać | Lampa 3-ogniskowa – 1 pkt Lampa 2-ogniskowa – 0 pkt |
|  | Lampa sterowana siatką lub generatorem | TAK |  |
|  | Moc największego ogniska lampy, zgodnie z normą IEC 60613 | ≥ 65 kW, podać |  |
|  | Wymagana maksymalna wartość prądu anodowego dla radiografii | Min. 800mA |  |
|  | Obroty anody [obr/min] | ≥ 4000 obr/min, podać |  |
|  | Najmniejsze ognisko lampy RTG | ≤ 0,5, podać |  |
|  | Kolejne po najmniejszym ognisko lampy RTG | ≤ 0,8 podać |  |
|  | Max obciążenie lampy mocą ciągłą w czasie prześwietlania [kW] (bez ograniczeń czasowych) | ≥ 2,5 kW, podać |  |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 3,0 MHU, podać |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 4,9 MHU, podać |  |
|  | Sterowanie kolimatorem z pulpitu przy stole angiograficznym | TAK |  |
|  | Przesłony prostokątne | TAK |  |
|  | Przesłona półprzepuszczalna | TAK |  |
|  | Dodatkowa filtracja (np. filtry miedziowe, tantalowe) przy prześwietlaniu z wyłączeniem filtracji inherentnej lampy o współczynniku filtracji nie mniejszym niż 0,3 mm Cu. (w wypadku filtracji innej niż miedziowa podać w przeliczeniu na mm Cu) | TAK, podać |  |
|  | Ilość stopni filtracji promieniowania miedziowej / tantalowej z wyłączeniem filtracji inherentnej lampy nie mniejsza niż 3. | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny dobór filtracji dawki promieniowania rtg – automatyczne wprowadzanie filtrów spektralnych – zależnie od gęstości badanej części anatomicznej pacjenta i zmian ustawień pozycjonera | TAK/NIE | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
| F | Rentgenowski tor obrazowania |  |  |
|  | Rodzaj rejestratora obrazu - płaski panel cyfrowy | TAK, podać producenta i model |  |
|  | Płaski detektor cyfrowy o przekątnej nie większej niż 40 cm (podać oba boki rejestratora, wielkości dla trybu obrazowania) | TAK, podać |  |
|  | Kształt płaskiego panelu cyfrowego | TAK, podać |  |
|  | DQE przy 0 lp/mm [%] | ≥ 70%, podać | DQE = 70% - 0 pkt, DQE > 70% i < 80% - 1 pkt, DQE ≥ 80% - 2 pkt |
|  | Matryca detekcyjna panelu (fizyczna matryca detekcyjna, rozumiana jako liczba rzeczywistych elementów, z których odczytywany jest obraz w panelu) nie mniejsza niż 1k x 1k | TAK, podać dokładną ilość pikseli dla każdego wymiaru |  |
|  | Liczba pól obrazowych (FOV) nie mniejsza niż 3 | TAK, podać |  |
|  | Pojemność dysku twardego (bez kompresji) w obrazach w matrycy 1024x1024, 12 bitów, nie mniejsza niż 25 000 obrazów | TAK, podać |  |
|  | Wielkość piksela [μm] | ≤ 200 μm, podać |  |
| G | Aplikacje kliniczne i cyfrowy system rejestracji obrazów |  |  |
|  | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna z częstotliwością między 20-30 obrazów/s oraz 10-15 obrazów/s oraz nie mniej niż jedna wartość poniżej 10 obrazów/s. | TAK, podać |  |
|  | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna - nie mniej niż jedna częstotliwość poniżej 5 obrazów/s. | TAK/NIE, podać | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | LIH (last image hold) | TAK |  |
|  | Zapisywanie i dynamiczne odtwarzanie pętli fluoroskopii (archiwizowanie na HD oraz na nośnikach typu CD/DVD) | TAK, podać nazwę |  |
|  | Pętla fluoroskopowa – podać maksymalną liczbę klatek przechowywanych w buforze | >= 400, podać |  |
|  | Specjalizowane oprogramowanie do poprawy wizualizacji rozprężonych stentów w naczyniach wieńcowych | TAK, podać nazwę |  |
|  | Funkcja poprawy wizualizacji rozprężonych stentów dostępna z poziomu panelu przy stole zabiegowym | TAK, podać nazwę |  |
|  | Specjalizowane oprogramowanie do analizy klinicznej stenoz naczyń | TAK |  |
|  | Specjalizowane oprogramowanie do analizy klinicznej lewej komory. | TAK |  |
|  | Realizacja funkcji analiz i sterowanie aplikacjami (analiza stenoz i analiza lewej komory) przy stole badań z panelu dotykowego | TAK/NIE | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wyświetlanie wybranego obrazu fluoroskopowego przy stole badań | TAK |  |
|  | Wykonanie pomiaru odległości i analizy stenoz dostępne poprzez oznaczenie punktów do pomiaru bezpośrednio na obrazie przy stole badań. | TAK |  |
| H | Monitory obrazowe |  |  |
|  | Zawieszenie sufitowe w sali badań na monitory typu LCD - dwa monitory obrazowe o przekątnej min. 19” angiografu: 1 live i 1referencyjny lub jeden monitor obrazowy o przekątnej min. 30” live i referencyjny - jeden monitor dla systemu hemodynamicznego o przekątnej min. 19”. | TAK, podać |  |
|  | 1 monitor obrazowy angiografu Live w sterowni, LCD o przekątnej min. 19” | TAK, podać |  |
| I | System monitorowania hemodynamicznego |  |  |
|  | Stacja badań hemodynamicznych | Podać typ i producenta |  |
|  | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami | TAK |  |
|  | Konsola komputerowa z kolorowym monitorem LCD o przekątnej min. 19” | TAK, podać |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 12 kanałów EKG | TAK |  |
|  | Pakiet startowy, min. 50 cewników do pomiaru EKG | TAK |  |
|  | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca | TAK |  |
|  | Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) metodą termodilucji | TAK |  |
|  | Pomiar i prezentacja Sp02 | TAK |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 2 ciśnień inwazyjnych | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych i dzieci), gradienty ciśnień, powierzchnia otwarcia zastawek, przecieki międzykomorowe | TAK |  |
|  | Analiza gradientów ciśnień, analiza przecieków | TAK |  |
|  | Prezentacja krzywych, parametrów, danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników na monitorze kontrolnym / monitorach kontrolnych w Sali badań | TAK |  |
|  | Kolorowy monitor kontrolny/ monitory kontrolne w Sali badań typu „Flat” (TFT/LCD) o przekątnej 19” | TAK |  |
|  | Sufitowe zawieszenie monitora kontrolnego wraz z monitorami obrazowymi angiografu | TAK |  |
|  | Archiwizacja mierzonych przebiegów na kartach SD lub nośnikach USB | TAK |  |
|  | UPS dla stacji badań hemodynamicznych umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamięci zmierzonych krzywych/ wyliczonych parametrów hemodynamicznych. UPS zabezpieczający całą część komputerową aparatu przed utratą danych w przypadku zaniku napięcia | TAK |  |
|  | Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe winny stanowić integralną całość oferowanego cathlab’u – jeden system jednego producenta | TAK, podać producenta |  |
| J | Narzędzia monitorowania i zarządzania dawką promieniowania |  |  |
|  | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy rtg wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/ wyświetlaczu w sali zabiegowej wraz z funkcjonalnością wysyłania do systemu PACS raportów w standardzie Dicom dotyczących dawki, powiązanych z danymi pacjenta z możliwością wydruku | TAK, podać nazwę funkcjonalności realizującej wymaganą opcję |  |
|  | Funkcjonalność śledzenie rozkładu dawki na ciele pacjenta w czasie całego trwania zabiegu. Funkcjonalność tworzenia map dawki prezentujące rozkład dawki na ciele pacjenta. | TAK/NIE, jeżeli odpowiedź brzmi TAK, podać nazwę funkcjonalności realizującej wymaganą opcję | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
| K | Akcesoria, wyposażenie dodatkowe |  |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej | TAK |  |
|  | Lampa operacyjna mocowana na suficie wykonana w technologii LED. Nateżenie światła min 100 000 lux w odlełości 1 m od lampy; średnica pola oświetlanego 140-280 ±10%; regulacja natężenia światła min 50%-100%; barwa temperaturowa 4500 K; ilość elementów LED min 21. | TAK |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku stołu pacjenta. | TAK |  |
|  | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – sala zabiegowa | TAK |  |
|  | System zasilania awaryjnego UPS dla kardioangiografu gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania w czasie nie mniejszym niż 5 min. Dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego, wymagane zapewnienie min. fluoroskopii w zdefiniowanym powyżej czasie. | TAK |  |
|  | Powyższe rozwiązanie zapewniające ciągłość obrazowania w momencie przełączenia na awaryjny system zasilania; przerwa wymagana do przełączenia poniżej 1s. | TAK/NIE | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| L | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | Aktualne certyfikaty i/lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm lub dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE oraz ustawy o wyrobach medycznych (zgłoszenia, powiadomienia lub przeniesienia). CE (podać nr certyfikatu) załączyć kopię. Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych (podać numer) załączyć kopię (jeżeli dotyczy wyrobu). | TAK |  |
|  | Skrócona instrukcja przy urządzeniu –po 2 egz. Instrukcja obsługi, użytkowania oraz konserwacji i dezynfekcji przy dostawie (w formie wydrukowanej i elektronicznej) | TAK |  |
|  | Dokumentacja techniczna - specyfikacja parametrów technicznych aparatu w języku polskim | TAK |  |
|  | Szkolenie obsługowe personelu medycznego w ramach zakupu urządzenia (w dwóch terminach) po bezwzględnym uzgodnieniu terminu szkolenia z kupującym wraz z wydaniem zaświadczenia o przebytym szkoleniu min 5 dni | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji, obsługi oraz podstawowych napraw wraz z wydaniem zaświadczenia o przebytym szkoleniu w siedzibie zamawiającego min 2 dni | TAK |  |
|  | Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, nie krótszy jednak jak 24 miesiące. Wymagana przy dostawie. | TAK |  |
|  | Okres pełnej gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia (lampa, detektor, generator, mechanika) min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji min. 2 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne w roku | TAK podać ilość |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) max.8 godz. w dni robocze | TAK podać |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) max.24 godz. w dni robocze | TAK podać |  |
|  | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) max.72 godz. w dni robocze | TAK podać |  |
|  | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym | Podać |  |
|  | Projekt osłon stałych zaakceptowany przez SANEPID | TAK |  |
|  | Integracja z systemem ESKULAP i IMPAX - ESKULAP - szpital posiada licencję - IMPAX – koszt integracji 12 tys. NETTO, ( koszt należy uwzględnić w ofercie) | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na okres min. 10 lat | TAK podać warunki obu serwisów |  |
|  | Paszport techniczny przy dostawie | TAK |  |
|  | Wykonanie testów odbiorczych i specjalistycznych | TAK |  |
|  | Możliwość zdalnej diagnostyki angiografu, z możliwością wykonywania zdalnych napraw przy wykorzystaniu połączeń internetowych |  |  |
|  | Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez producenta w Polsce | Podać |  |
|  | Podłączenie stacji ABW ( Advantage Workstation) | Tak |  |
|  | Fartuchy ochronne dwuczęściowe 2 szt. ( wykonane w technologii xenolite, bezołowiowe) |  |  |

## UWAGA

Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Pytania dotyczące powyższych parametrów i wymagań muszą odnosić się precyzyjnie do poszczególnych punktów.

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych dotyczących aparatu stawianych przez zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.