Załącznik nr 2b do SIWZ

BUDOWLANE

Prace rozbiórkowe, zerwanie podłogi starej, wyrównanie posadzki, wywóz gruzu

Wykonanie kanałów kablowych - podłogowych i ściennych zgodnie z wytycznymi producenta aparatu

Wyburzenia i stawianie nowych ścianek działowych zgodnie z projektem architektury

Dostawa i montaż wykładziny typu tarkett, z wywinięciem narożników na wysokość 10cm. Kolory do ustalenia z Zamawiającym

Sufit podwieszany, modułowy,  higieniczny typu bioguard lub równoważny w Sali badań, sterowni i myjni lekarzy. W pozostałych pomieszczeniach malowanie sufitu.

Wykonanie wzmocnienia stropu pod angiograf zgodnie z projektem wykonanym przez uprawnionego konstruktora, lub przedstawienie opinii o udźwignięciu ciężaru przez obecny strop.

Dostawa i montaż okna radiologicznego o ekwiwalencie Pb zgodnym z projektem osłon oraz o wymiarach 120cmx100cm

Demontaż starej stolarki drzwiowej i montaż nowej, w tym radiologicznej: 2x drzwi 90x200, 1x drzwi 120x200 rozsuwane, 1x90x200 do myjni i 1x90x200 z myjni do pracowni.

Płytowanie i malowanie ścian. Wyłożenie ścian w pomieszczeniu badań i myjni dla lekarzy wykładziną typu tarket lub podobną do wysokości 2m. Pozostałe pomieszczenia malowanie farbą zmywalną.

Montaż odbojnic ściennych i narożnych typu CS lub równoważnych

Montaż osłon stałych Pb, zgodnych z przygotowanym projektem osłon stałych.

Osadzenie płyty bazowej angiografu oraz montaż płyt sufitowych pod elementy wiszące zgodnie z wytycznymi producenta.

Dostawa mebli: biurko w sterowni o dł. 350cm, szafka z szufladami o wys. 70cm i długości 200cm, szafa o wymiarach 150cmx70cmx200cm, 2 krzesła obrotowe

ELEKTRYCZNE

Wykonanie przyłącza zasilającego dla aparatu angiograficznego dedykowanym kablem. Odległość od rozdzielni 100m.

Wykonanie zasilania dla niezbędnych do zastosowanej technologii odbiorników (centrala wentylacyjna, klimatyzacja etc. )

Dostawa i instalacja oświetlenia górnego w technologii LED tak aby uzyskać: dla Sali zabiegowej 1000 lux a dla pozostałych pomieszczeń 500lux

Wykonanie okablowania 6x LAN kat 6x230V + 6xDATA, kasety sterującej oraz wyłączników bezpieczeństwa i lamp ostrzegawczych.

PPOŻ

W ramach niniejszego zadania należy uwzględnić system SAP

WENTYLACJA

Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej z opcją grzania i chłodzenia wraz z automatyką sterującą obsługującą salę badań oraz sterowne. Pozostałe pomieszczenia podłączyć do istniejącej centrali. Montaż na dachu budynku.

Dostawa klimatyzatora typu SPLIT dla pomieszczenia technicznego zgodnie z wymaganiami producenta. Jednostki zewnętrze zamocować na dachu budynku.

WOD-KAN, GAZY MEDYCZNE

Modernizacja instalacji wod-kan w obszarze brudownika i toalet.

Wymiana grzejników na higieniczne 3 szt

Wykonanie myjni dla lekarzy – 1 stanowisko, bateria bezdotykowa.

Wykonanie instalacji gazów medycznych w pomieszczeniu z angiografem – 2 pkt poboru (tlen, próżnia) i 1 pkt odciągu gazów. Podłączenie znajduje się w szachcie na korytarzu.

DOKUMENTACJA

Dokumentacja projektowa, oraz powykonawcza dla wszystkich branż.

Projekt osłon stałych zatwierdzony przez Sanepid

Przed wykonaniem dokumentacji projektowej, propozycja posadowienia aparatu wraz z rozmieszczeniem pracowni, sterowni, maszynowni, myjni, pomieszczenia socjalnego do zaakceptowania przez Zamawiającego

Prace muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej dotyczącymi uruchomienia pracowni kardioangiograficznej.