| Aparat RTG – ramię C kardiologiczne z detektorem cyfrowym |
| --- |
| Lp. | CECHY PRODUKTU |  | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego. |
|  | Nazwa aparatu, producent, kraj producenta, typ, model, rok produkcji | Wpisać | Nazwa aparatu........................................... |
|  |  |  | Producent.................................................. |
|  |  |  | Typ........................................................... |
|  |  |  | Model........................................................ |
|  |  |  | Rok produkcji............................................. |
|  | PODSTAWOWE PARAMETRY | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| I. | Aparat RTG – ramię C z detektorem cyfrowym |
|  | System fabrycznie nowy | TAK |  |
|  | Rok produkcji 2017 | TAK |  |
|  | System składający się z: - pozycjonera, - stołu operacyjnego, - generatora RTG, - lampy RTG, - rentgenowskiego toru obrazowania, - cyfrowego systemu rejestracji obrazów. | TAK, TAK, TAK, TAK, TAK, TAK |  |
| II. | Parametry Techniczne i Eksploatacyjne |  |  |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) ≥ 67 cm | podać | ≥ 72 cm – 2 pkt <72 cm – 0 pkt |
|  | Odległość SID ≥ 105 cm | podać |  |
|  | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem a lampą RTG) ≥ 80 cm | podać | ≥ 85 cm – 2 pkt <85 cm – 0 pkt |
|  | Zakres ruchu ramienia C wzdłuż ≥ 20 cm | podać |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C ≥ 40 cm | podać | ≥ 45 cm – 2 pkt <45 cm – 0 pkt |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C ≥ 140° | podać |  |
|  | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi poziomej) ≥ ±200° | podać |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej (wychylenie) ≥ ±10° | podać |  |
|  | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie | Tak |  |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak |  |
|  | Blokada kół | Tak |  |
|  | Hamulce ruchów ramienia C orbitalnego, rotacyjnego, wzdłużnego i obrotu wokół osi pionowej | Tak | Elektromagnetyczne – 5 pkt Inne – 0pkt |
|  | Hamulce ruchów ramienia C: orbitalnego, rotacyjnego, wzdłużnego i obrotu wokół osi pionowej z odpowiadającymi im skalami, oznaczone różnymi kolorami w celu łatwiejszej komunikacji na sali operacyjnej | Tak |  |
|  | Obsługa hamulców (zwalnianie i blokowanie) min. ruchów orbitalnego, rotacyjnego, wzdłużnego i obrotu wokół osi pionowej z poziomu stacji obrazowej lub ramienia C lub panelu na obudowie detektora | Tak | Na obudowie detektora – 5 pkt Pozostałe rozwiązania - 0 pkt |
|  | Uchwyt przy detektorze do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak |  |
|  | Obrotowy, dotykowy panel na ramieniu C do sterowania funkcjami aparatu (min. kolimacją, ustawieniami generatora, ustawieniami parametrów obrazu) z podglądem min. LIH | Tak |  |
|  | Dodatkowy panel z monitorem dotykowym do sterowania funkcjami aparatu (min. kolimacją, ustawieniami generatora, ustawieniami parametrów obrazu) z podglądem min. LIH – mocowany do szyny przy stole operacyjnym | Tak |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa wyłączający natychmiast aparat lub wyłączający min. ruchy silnikowe i promieniowanie | Tak |  |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C ≤ 90 cm | podać |  |
| III. | GENERATOR |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości o maksymalnej częstotliwości pracy min. 15 kHz | Tak podać |  |
|  | Moc generatora RTG ≥ 25 kW | podać |  |
|  | Fluoroskopia pulsacyjna – dostępne częstotliwości w zakresie min 4-25 p/s | Tak podać |  |
|  | Radiografia cyfrowa | Tak |  |
|  | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii ≥120 kV/120 kV | Tak podać |  |
|  | Maksymalne natężenie prądu dla fluoroskopii pulsacyjnej ≥ 210 mA | Tak podać |  |
|  | Minimalne natężenie prądu dla fluoroskopii pulsacyjnej ≤ 5 mA | Tak podać |  |
|  | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej ≥ 250 mA | Tak podać |  |
|  | Automatyczny dobór parametrów fluoroskopii | Tak |  |
|  | Pakiet programów naczyniowych zawierający przynajmniej: - Cyfrowa angiografia substrakcyjna DSA Automatyczne wychwycenie zdjęć o największym zaczernieniu kontrastem (tzw. MSA lub MaxOp), - Roadmapping – (tzw. RSA lub Roadmap), - Pixelshift, - Landmarking | Tak |  |
|  | Oprogramowanie naczyniowe umożliwiające pracę w trybie DSA oraz Roadmap z użyciem kontrastu na bazie jodu oraz CO2 | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz | Tak |  |
| IV. | LAMPA I KOLIMATORY |  |  |
|  | Lampa z wirującą anodą typu monoblok (nie dopuszcza się kabli wysokiego napięcia w konstrukcji ramienia C poza monoblokiem) | Tak |  |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa | Tak |  |
|  | Wielkość małego ogniska ≤ 0,3 | Tak podać |  |
|  | Wielkość dużego ogniska ≤ 0,6 | Tak podać |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 360 kHU | Tak podać |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody ≥ 70 kHU/min | Tak podać |  |
|  | Pojemność cieplna zespołu lampy/kołpaka lampy (w zależności od terminologii producenta) ≥ 5300 kHU | Tak podać |  |
|  | System aktywnego chłodzenia (dodatkowy układ chłodzenia cieczą poprzez wymiennik ciepła oleju w kołpaku. Układ zamknięty wbudowany wewnątrz aparatu.) | Tak |  |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją | Tak |  |
|  | Kolimator prostokątny | Tak |  |
|  | Ustawienie kolimatorów z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | Tak |  |
| V. | DETEKTOR I TOR OBRAZOWY |  |  |
|  | Wielkość detektora min 30 cm x 30 cm +/- 0,2 cm | Tak podać |  |
|  | Obraz z detektora wyświetlany na monitorach jako prostokątny (nie ograniczany do koła lub z przyciętymi rogami) | Tak |  |
|  | Detektor w technologii aSi ze scyntylatorem CsI | Tak |  |
|  | Aktywne pole detektora 30 cm x 30 cm +/- 0,5 cm | Tak podać |  |
|  | Liczba pól obrazowych poza podstawowym (liczba powiększeń elektronicznych) min 2 | Tak podać |  |
|  | Rozdzielczość (matryca detektora) ≥ 1500x1500 pikseli | Tak podać |  |
|  | Dynamika obrazu z detektora ≥ 16 bitów | Tak podać |  |
|  | DQE ≥ 75% | Tak podać |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa | Tak |  |
|  | Wyciągana kratka bez użycia narzędzi | Tak |  |
| VI. | SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ |  |  |
|  | Matryca przetwarzania obrazów ≥ 1500x1500 | Tak podać |  |
|  | Liczba pamiętanych obrazów ≥ 100 000 | Tak podać |  |
|  | Funkcja „Last Image Hold”(LIH) | Tak |  |
|  | Funkcja nagrywania sekwencji fluoroskopowych | Tak |  |
|  | Wyświetlanie mozaiki min. 16 obrazów | Tak |  |
|  | Obraz lustrzany | Tak |  |
|  | Obrót obrazu | Tak |  |
|  | Funkcja wprowadzania graficznych oznaczeń na obraz np. z DSA na podstawie widocznej anatomii oraz wyświetlenia ich jako odniesienia na obrazie fluoroskopowym | Tak |  |
|  | System wpisywania danych pacjenta | Tak |  |
| VII. | WÓZEK Z MONITORAMI |  |  |
|  | Liczba monitorów ≥ 2 | Tak podać |  |
|  | Przekątna ekranu min. 19" | Tak |  |
|  | Maksymalna luminacja monitorów ≥ 600 cd/ m2 | Tak podać |  |
|  | Kontrast monitorów ≥ 900:1 | Tak podać |  |
|  | Obrót monitorów wokół osi pionowej względem podstawy wózka o min. 180° | Tak/Nie | Tak – 4 pkt. Nie – 0 pkt |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzania danych pacjentów poprzez panel dotykowy na wózku z monitorami | Tak |  |
| VIII. | ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE |  |  |
|  | Interfejs sieciowy DICOM obsługujący funkcje min: - DICOM Send - DICOM Storage Commitment - DICOM Worklist - DICOM Query/Retrieve | Tak |  |
|  | Bezprzewodowa transmisja danych w formacie DICOM do sieci szpitalnej | Tak |  |
|  | Port USB i nagrywarka CD/DVD | Tak |  |
| IX. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
|  | Przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji oraz zapisu obrazu | Tak |  |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG z możliwością zapisu i wydruku raportów | Tak |  |
|  | Drukarka termiczna – papier, czarno-biała, podłączona do aparatu |  |  |
|  | Celownik laserowy po stronie detektora | Tak |  |
|  | Interfejs do strzykawki automatycznej do wyzwalania kontrastu zintegrowany wewnątrz aparatu | Tak |  |
| X. | WYMAGANIA OGÓLNE | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Aktualne certyfikaty i/lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm lub dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE oraz ustawy o wyrobach medycznych (zgłoszenia, powiadomienia lub przeniesienia). CE (podać nr certyfikatu) załączyć kopię. Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych (podać numer) załączyć kopię (jeżeli dotyczy wyrobu). | TAK |  |
|  | Skrócona instrukcja, instrukcja obsługi, użytkowania oraz konserwacji i dezynfekcji przy dostawie (w formie wydrukowanej i elektronicznej) | TAK |  |
|  | Dokumentacja techniczna - specyfikacja parametrów technicznych aparatu w języku polskim | TAK |  |
|  | Szkolenie obsługowe personelu medycznego w ramach zakupu urządzenia (w dwóch terminach) po bezwzględnym uzgodnieniu terminu szkolenia z kupującym wraz z wydaniem zaświadczenia o przebytym szkoleniu min 3 dni | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji, obsługi oraz podstawowych napraw wraz z wydaniem zaświadczenia o przebytym szkoleniu w siedzibie zamawiającego min 1 dzień | TAK |  |
|  | Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, nie krótszy jednak jak 24 miesiące. Wymagana przy dostawie. | TAK |  |
|  | Okres pełnej gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia (lampa, detektor, generator, mechanika) min. 24 miesiące | TAK | 24 miesiące - 0 pkt. 36 miesięcy – 20 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |
|  | W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatny przegląd w roku | TAK podać ilość |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) max.8 godz. w dni robocze | TAK podać |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) max.24 godz. w dni robocze | TAK podać |  |
|  | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) max.72 godz. w dni robocze | TAK podać |  |
|  | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym | Podać |  |
|  | Integracja z systemem ESKULAP i IMPAX - ESKULAP – licencja i konfiguracja- szpital - IMPAX – koszt integracji 12 tys. NETTO, ( koszt należy uwzględnić w ofercie) | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na okres min. 10 lat | TAK podać |  |
|  | Paszport techniczny przy dostawie | TAK |  |
|  | Wykonanie testów odbiorczych i specjalistycznych | TAK |  |
|  | Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez producenta w Polsce | Podać |  |

## UWAGA

Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Pytania dotyczące powyższych parametrów i wymagań muszą odnosić się precyzyjnie do poszczególnych punktów.

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych dotyczących aparatu stawianych przez zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.