## Zadanie I
Załącznik nr 2 |  |  | Załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
ZADANIE 1
| Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
Sterylizacja parowa
| 1 | Nietoksyczny wskaźnik wieloparametrowy do kontroli procesu sterylizacji parą wodną, podzielny, wykonanie zgodnie z normą PN EN ISO 11140-1/typ 4 (op./480 szt.) | op. | 1
| 2 | Test do kontroli sterylizacji parą wodną jednoznaczny odczyt skuteczności sterylizacji na podstawie przesunięcia atramentu wskaźnikowego: wskaźnik długi (op/250szt ) Typ 5 | op. | 20
| 3 | Test emulcyjny do kontroli procesu sterylizacji parą wodną o wartościach ustalonych 134 st.C/3,5 min. nietoksyczny, odpowiadający typowi 6 wg EN-ISO 11140-1 potwierdzenie klasy przez niezależną jednostkę notyfikowaną. Jednoznaczna zmiana zabarwienia na kolor referencyjny naniesiony na wskaźnik | op. | 1
| 4 | Test wsadu, emulacyjny do kontroli procesu sterylizacji parą wodną o warunkach ustalonych 121 st.C/20min., 134 st. C/7min. odpowiadający typowi 6 wg. EN-ISO 11140-1. Nietoksyczny, samoprzylepny, op/250 szt, do każdego opakowania próbnik | op. | 20
| 5 | Etykiety podwójnie samoprzylepne wyposażone w test procesu sterylizacji parą wodną, nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy,do metkownicy trzyrzędowej (rol. = 500 etykiet) Wskaźnik na etykiecie nietoksyczny. | rol. | 350
| 6 | Etykiety podwójnie samoprzylepne do metkownicy trzyrzędowej bez indykatora (rol=500 etykiet) | rol. | 20
| 7 | Koperty do systemu dokumentacji BROWNE DOQ lub równoważne op/100szt | op. | 5
| 8 | Jednorazowy test do kontroli energii ultradżwiękowej, dający natychmiastowy wynik, jednoznaczna zmiana zabarwienia, op/50szt | op. | 2
| 9 | Arkusz testu zgrzewu z zaczernionym polem do poprawnej pracy zgrzewarek (do protokołu: data, numer, parametry zgrzewu, wynik, wskazania konieczności działań korygujących: zmiany ustawień lub/i działań serwisowych) op/250 szt. | op. | 2
| 10 | Naklejki do oznaczania narzędzi 5 kartek A4 - kolory do wyboru | szt. | 2
| 11 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli procesu sterylizacji parą wodną czas inkubacji 48 godzin op/100szt dla ZDM | op. | 1
| 12 | Taśma ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną 19 mm. wzmocniona | rol. | 80
| 13 | Taśma bez indykatora (neutralna) 25 mm | rol. | 420
| WAROŚĆ NETTO/BRUTTO |  |  |  |  | 0 |  | 0
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Zadanie II
Załącznik nr 2 |  |  | Załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ZADANIE 2
|  | Asortyment | Jm | Ilosć | Cena netto | Warość netto | VAT % | Warość brutto
| 1. | Test do kontroli procesu dezynfekcji termicznej w myjniach dezynfektorach. Możliwość kontroli parametrów dezynfekcji 90 st. C w czasie 5 minut (op/100szt) | op. | 32
| 2. | Test skuteczności mycia z substancją testową zgodną z PN EN ISO 15883 do zastosowania w przyrządzie zapewniającym kontrolę procesu wraz z przyrządem testowym zapewniającym kontrolę procesu z 4 różnych kierunków (op/100 szt.) | op. | 35
| 3. | Gotowy zestaw testów do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych, wynik do 10 sekund. Brak konieczności stosowania innych dodatkowych urządzeń, w tym inkubatora, możliwość sprawdzenia trudnodostępnych powierzchni, instrumentarium o skomplikowanej budowie (op/25 szt.) | op. | 5
| Warość netto / brutto |  |  |  |  | 0 |  | 0
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Zadanie III
Załącznik nr 2 |  |  | Załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ZADANIE 3
|  | Asortyment | Jm | Ilosć | Cena netto | Warość netto | VAT % | Warość brutto
| 1. | BOWIE DICK - zestaw testowy jednorazowy z arkuszem wczesnego ostrzegania : pakiet jednokrotnego użytku typu Bowie-Dick, symulujący pakiet porowaty, nowej technologii z dodatkowym osobnym arkuszem wczesnego ostrzegania, wykrywającym nieprawidłowości, które nie powodują jeszcze nieprawidłowego wyniku arkusza testowego, bez zawartości ołowiu, arkusze: testowy i wczesnego ostrzegania zapweniające łatwą i jednoznaczną interpretację wyniku, zmiana koloru z żółtego na czarny | szt. | 480
| 2. | Naboje gazowe do sterylizacji tlenkiem etylenu 100% do sterylizatora Stri - Vac 5XL GS-2 spełniający wymogi urządzenia | szt. | 200
| 3. | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu symulujący narzędzie rurowe, zawierający wskaźnik biologiczny.Do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna. Wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po ok. 30 min. inkubacji. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 4 godzinach inkubacji. Odczyt automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji z zielonego na żółty. Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. 1 op./50 szt.(25 szt.zest.+25 szt.wsk.) | op. | 10
| 4. | Biologiczny zestaw testowy do sterylizacji parą wodną o super szybkim odczycie do pary wodnej, Symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym do opisu cyklu. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 60 minutach inkubacji. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego „kruszera” Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowane. Opakowanie winno zawierać biologiczne zestawy testowe oraz wskaźniki kontrolne. 1 opakowanie 24 szt. + 5 szt. wskaźniki kontrolne. | op. | 10
| 5 | Autoczytnik przeznaczony do inkubacji wskaźników biologicznych do pary wodnej o ostatecznym odczycie po 60 minutach. Wskaźniki inkubowane w 10 komorach o kształcie litery "D", czas pozostały do końca inkubacji wyświetlany w sposób ciągły, (co 1 minutę) i indywidualny dla każdej komory inkubacyjnej. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Automatyczna informacja o nieprawidłowym umieszczeniu wskaźnika biologicznego w komorze inkubacyjnej. Odczyt automatyczny, na podstawie fluorescencji. Możliwość podłączenia autoczytnika do komputera i śledzenia inkubacji na ekranie monitora, a także możliwość przechowywania lub wydruku 100 ostatnich wyników inkubacji. Elektroniczna archiwizacja danych | szt. | 1
| 6 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny klasy 4 do tlenku etylenu, o liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej na długości minimum 6 cm. Zmiana koloru łatwa w interpretacji z bordowego na zielony. op/480szt. | op. | 6
| 7 | Zabezpieczenie narzędzi przed uszkodzeniem - osłony z przezroczystą końcówką szer. 5 dł. 12,5 cm (op/1000szt) | op. | 12
| Warość netto / brutto |  |  |  |  | 0 |  | 0
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Zadanie IV
Załącznik nr 2 |  |  | Załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ZADANIE 4
|  | Asortyment | Jm | Ilosć | Cena netto | Warość netto | VAT % | Warość brutto
Papier krepowany:
| 1. | rozmiar 75 x 75 cm a 250 szt. | op. | 30
| 2. | rozmiar 90 x 90 cm a 250 szt. | op. | 40
| 3. | rozmiar 100 x 100 cm a 250 szt. | op. | 80
| 4. | rozmiar 120 x 120 cm a 100 szt. biały | op. | 20
| 5. | wkładka absorpcyjna 300x500 mm (op. 500szt. ) | op. | 10
| Warość netto / brutto |  |  |  |  | 0 |  | 0
Papier krepowany wykonany zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych, tzn. EN ISO 11 607-1 : 2006 i ISO 11 607-2 :2006 i EN 868- 2:2009 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy: dokument potwierdzający zgodność z normą EN 868-2 wydany przez niezależną organizację dla reprezentatywnej próbki systemu bariery sterylnej, , charakterystykę wytrzymałościową wydaną przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2, dokument potwierdzający utrzymanie sterylności zapakowanych wyrobów medycznych w opakowanie utworzone z dwóch warstw oferowanego papieru krepowanego przez minimum 180 dni (szczelność mikrobiologiczna), papier musi charakteryzować się następującymi parametrami ;
- I generacja - włókno celulozowe, kolor zielony (niebieski) i biały
- zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%
- zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02%
- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m,
w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m.
- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m,
w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m
- gramatura nominalna 60g/m2 (tolerancja wg. PN 868-2:2009),
- wszystkie papiery od jednego producenta
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Zadanie V
Załącznik nr 2 |  |  | Załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ZADANIE 5
|  | Asortyment | Jm | Ilosć | Cena netto | Warość netto | VAT % | Warość brutto
Rękaw foliowo papierowy:
| 1. | gładki (S.EO) 50 mm x 200 m | rol. | 1
| 2. | gładki (S, EO) 75 mm x 200 m | rol. | 32
| 3. | gładki (S, EO) 100 mm x 200 m | rol. | 60
| 4. | gładki (S, EO) 150 mm x 200 m | rol. | 150
| 5. | gładki (S, EO) 200 mm x 200 m | rol. | 40
| 6. | gładki (S, EO) 250 mm x 200 m | rol. | 40
| 7. | gładki (S, EO) 400 mm x 200 m | rol. | 20
| Warość netto / brutto |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rękaw foliowo - papierowy z testem do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu: o konstrukcji folii i wykonania zgodnej z normami EN ISO 11 607-1:2006 i ISO 11 607-2:2006,EN 286-3:2009,EN 868-5:2009 - oraz oprócz tego charakteryzujący się następującymi parametrami:
1. papier o gramaturze 70g (PN EN 868-3). Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy: kompletną charakterystykę wydaną przez producenta celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3 oraz potwierdzenie wydane przez niezależną organizację o zgodności z aktualnie obowiązującą normą EN 868-5 systemu bariery sterylnej utworzonej przez reprezentatywne opakowanie wykonane z surowców (papier i folia) o parametrach wytrzymałościowych opisanych poniżej:
- zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%
- zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25%
- wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN w obu kierunkach
- wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 400 kPa na sucho
- wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 150 kPa na mokro
- niezwilżalność wodą minimum 40 s
- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,4 kN/m;
w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3kN/m
2. folia co najmniej pięciowarstwowa (PN EN 868-5) nie licząc warstwy kleju. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy: wydane przez producenta folii (a nie dystrybutora) oświadczenie o zgodności z normami (PNEN 868-3, PNEN 868-5) i charakterystyka folii wydane przez jej producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności, potwierdzenie liczby warstw folii wydane przez niezależną organizację notyfikowaną
- przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów
- grubość nie większa niż 52 µm
- zgrzewalna w temperaturze 150-220st.C
- wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach niemniejsza niż 300mN
- elastyczna (wydłużenie nie mniej 70%)
- potwierdzenie zgodności konstrukcji z EN 868-5 przez niezależną organizację
- wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania po stronie przedniej -strona folii
- wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO
- powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥100mm2 (PNEN 868-5)
- jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania
- ze względów techniczno-higienicznych rękawy są nawinięte na rolkę folią na zewnątrz
- wszystkie rękawy od jednego producenta
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Zadanie VI
Załącznik nr 2 |  |  | Załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ZADANIE 6
|  | Asortyment | Jm | Ilosć | Cena netto | Warość netto | VAT % | Warość brutto
Włóknina:
| 1. | rozmiar 75 x 75 cm a 250 szt | op. | 30
| 2. | rozmiar 100 x 100 cm a 250 szt | op. | 25
| Warość netto / brutto |  |  |  |  | 0 |  | 0
- włóknina niebiesko- fioletowa gramatura 43g/m2
- materiał spełniający wymogi norm PN EN 868-2: 2009 oraz PN-EN ISO 11607 -1:2006
- materiał przystosowany do zastosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu
- opakowania wszystkich rozmiarów od jednego producenta
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy