### Załącznik nr 2 do SIWZ

| APARATY DO HEMODIALIZY szt. 10 |
| --- |
| Lp. | CECHY APARATU | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego. |
|  | Nazwa aparatu, producent, typ, model, rok produkcji | Wpisać | Nazwa aparatu........................................... |
|  | (urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2017/18) |  | Producent.................................................. |
|  |  |  | Typ........................................................... |
|  |  |  | Model........................................................ |
|  |  |  | Rok produkcji............................................. |
| PODSTAWOWE PARAMETRY |
|  | Aparat dla pojedynczego pacjenta, przeznaczona do wykonywania zabiegów hemodializy typu HD, DN oraz SN | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230V/50Hz | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne, czas podtrzymania min 15 min | TAK |  |
|  | Zasilanie wodne 1,2 - 6 bar | TAK |  |
|  | Pomiar Kt/V online Pomiar klirensu (K) mocznika z częstotliwością, co 30, 60 min lub pojedynczy pomiar w trakcie dializy Możliwość dostawania parametrów dializy w oparciu o pomiar K i Kt/V w trakcie trwania dializy | TAK/NIE | Tak- 10 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Odczyt cyfrowy podstawowych parametrów dializy | TAK opisać |  |
|  | Ciągły pomiar ultrafiltracji | TAK opisać |  |
|  | Programowanie parametrów dializy | TAK opisać |  |
|  | Nadzorowanie ciśnienia krwi żylnego i tętniczego w zakresie klinicznym. | TAK opisać |  |
|  | Wykrywanie przecieków krwi. Czułość w zakresie ±0,5 ml krwi/min przy przepływie 500 ml/min | TAK opisać |  |
|  | Wykrywanie pęcherzyków powietrza. Czułość w zakresie + 0,5 ml/min przy przepływie krwi max 300 ml/min | TAK opisać |  |
|  | Automatyczna pompa heparyny z możliwością programowania podaży | TAK |  |
|  | Produkcja płynu z suchego składnika B | TAK opisać |  |
|  | Możliwość zastosowania koncentratu A w higienicznych (zamkniętych) opakowaniach jednorazowego użytku. | TAK/NIE | Tak- 10 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Pamięć składu koncentratu, programowanie składu koncentratu | TAK opisać |  |
|  | Możliwość automatycznego włączenia i wyłączenia | TAK opisać |  |
|  | Automatyczna dezynfekcja | TAK opisać |  |
|  | Programowanie procedur dezynfekcji: termicznej, cytrotermicznej, chemicznej | TAK |  |
|  | Archiwizacja przeprowadzonych dezynfekcji (data, rodzaj, skutek) – min 20 dezynfekcji | TAK opisać |  |
|  | Funkcja krótkiej dezynfekcji termicznej z kwasem cytrynowym – podać czas | TAK podać |  |
|  | Dezynfekcja i czyszczenie przy pomocy środków płynnych różnych producentów | TAK |  |
|  | Dezynfekcja i czyszczenie przy pomocy jednorazowych kapsuł z proszkiem | TAK/NIE | Tak- 3 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Możliwość pracy pompy krwi w trakcie dezynfekcji aparatu | TAK opisać |  |
|  | Temperatura dezynfekcji termicznej min. 85 °C | TAK opisać |  |
|  | Aparat wyposażony w funkcję opróżniania | TAK |  |
|  | Niezależne profilowanie sodu, wodorowęglanu i ultrafiltracji | TAK opisać |  |
|  | Aparat wyposażony w monitor ciśnienia krwi pacjenta | TAK opisać |  |
|  | Wymiennik ciepła na odpływie | TAK opisać |  |
|  | Regulowany przepływ płynu dializacyjnego w zakresie od 300÷700 ml/min ze skokiem max 50 ml/min | TAK opisać |  |
|  | Regulacja przepływu krwi: min od 50 do 500 ml/min | TAK opisać |  |
|  | Archiwizacja danych pracy aparatu oraz możliwość exportu do pamięci zewnętrznej w celu diagnostyki technicznej urządzenia | TAK opisać |  |
|  | Podłączenie aparatu do szpitalnej sieci komputerowej z możliwością eksportu informacji dotyczących przebiegu dializy. | TAK/NIE | Tak- 2 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Lampka wskaźnikowa informująca o statusie aparatu | TAK |  |
|  | Kolorowy, dotykowy ekran LCD | TAK opisać |  |
|  | Oprogramowanie obsługowe w języku polskim | TAK |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Aktualne certyfikaty i/lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm lub dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych. Podać numer. Kopię dostarczyć na wezwanie Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi, użytkowania oraz konserwacji i dezynfekcji w języku polskim przy dostawie (w formie wydrukowanej i elektronicznej). Skrócona instrukcja przy aparacie, po 1 egz. | TAK |  |
|  | Dokumentacja techniczna aparatu wraz z kodami błędów w wersji elektronicznej i wydrukowanej w języku polskim | TAK |  |
|  | Szkolenie z zakresu obsługi personelu medycznego oraz technicznego w ramach zakupu urządzenia w siedzibie Zamawiającego, po bezwzględnym uzgodnieniu terminu szkolenia z Zamawiającym wraz z wydaniem zaświadczenia, certyfikatu o przebytym szkoleniu | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw wraz z wydaniem zaświadczenia, certyfikatu o przebytym szkoleniu dla dwóch osób | TAK |  |
|  | Okres pełnej gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia min. 24 miesiące (max 48 m-cy) | TAK podać |  |
|  | Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, wymagana przy dostarczeniu aparatów | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatny przegląd w roku, zgodnie z zaleceniami producenta | TAK opisać |  |
|  | Czas naprawy aparatu w okresie gwarancyjnym max 7 dni, powyżej wymagane urządzenie zastępcze | TAK opisać |  |
|  | Paszport techniczny dla poszczególnych aparatów przy dostawie | TAK |  |
|  | Jeżeli aparat jest wyposażony w filtr płynu dializacyjnego należy sukcesywnie dostarczyć 50 szt. filtrów | TAK opisać |  |
|  | Dostawa urządzeń do siedziby zamawiającego wraz z instalacją i uruchomieniem | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie autoryzowanego serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na okres minimum 10 lat | TAK |  |

## UWAGA

Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Pytania dotyczące powyższych parametrów i wymagań muszą odnosić się precyzyjnie do poszczególnych punktów.

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych dotyczących aparatu stawianych przez zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.