## Załącznik nr 2
Załącznik nr 2
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartośc brutto
Zadanie nr 1
| Soczewki wewnątrzgałkowe hydrofobowe lub hydrofilne o powierzchni hydrofobowej lub hydrofilne | szt | 1200
Całkowita średnica 12,5 do 13,0 mm.
Średnica części optycznej 6,0 mm.
Współczynnik refrakcji 1,45 do 1,55.
Wymagany zakres dostępnych mocy od +6,0 DSph do + 30,0 Dsph
Hapteny typu C, Z lub zamkniętych pętli z otworami ułatwiającymi centrację
Angulacja 0 - 10 stopni.
Filtr UV - udokumentowany
Maksymalne uwodnienie soczewki 26%.
Soczewka do implantacji za pomocą jednorazowego kartridża z jednorazowym injektorem do cięcia maximum 2,6 mm lub wielorazowym injektorem z jednorazowym kartridżem do cięcia 2,6 mm
Aplikatory jednorazowe dostarczane w komplecie 1szt. do 1 szt. soczewki lub 1 kartridż jednorazowy dostarczany z każdą soczewką i 2 aplikatory wielorazowe dostarczone z pierwszą dostawą.
| Wartość netto/brutto |  |  |  | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia 2 soczewek +21,0 i +23,0 Dsph do zużycia w czasie operacji w celu potwierdzenia parametrów jakościowych określonych w SIWZ